## Slide 1
測定器は「回路を変える」— 内部抵抗と測定レンジ
Topic 14｜固定過去問の計器計算を、等価回路へ戻して解く
電圧計 V
並列接続
理想: Rᵥ → ∞
電流計 A
直列接続
理想: Rₐ → 0
実計器は回路要素
内部抵抗を無視しない
接続すると回路状態が変わる
分流器（電流計に並列）
Rₛ = IₐRₐ/(I−Iₐ)
= Rₐ/(n−1)
倍率器（電圧計に直列）
Rₘ = V/Iᵥ − Rᵥ
= (n−1)Rᵥ
複数計器の最大目盛
Iᵢ,max = Vᵢ,max/Rᵢ
Imax = min(Iᵢ,max)
解法: ①接続を決める → ②内部抵抗・付加抵抗を回路へ入れる → ③分流・分圧を使う → ④各最大目盛を個別確認
固定過去問: R8上 問16 / R7上 問16 / R6上 問16

## Slide 2
抵抗測定と測定誤差 — 平衡条件と計器損失
ブリッジ・零位法・CT/VTは「何を比較・変換して測るか」を押さえる
ホイートストンブリッジ（零位法）
平衡: R₁/R₂ = R₃/Rₓ
Rₓ = R₂R₃/R₁
平衡時は検流計電流 = 0
真値・測定値・誤差
e = xₘ − xₜ
相対誤差 δ = (xₘ−xₜ)/xₜ
計器損失: Pₐ = I²Rₐ
電位差計
既知電圧と比較
平衡点で零位測定
CT（変流器）
大電流 → 測定側電流
Iₚ/Iₛ = Nₛ/Nₚ
VT（変圧器）
高電圧 → 測定側電圧
Vₚ/Vₛ = Nₚ/Nₛ
誤差問題: ①計器なしの真値 → ②内部抵抗を入れた測定値 → ③同じ物理量で比較
固定過去問: R6下 問16 / R6上 問14 / R5下 問16

## Slide 3
指示計器・波形観測・A/D変換
平均値／実効値を区別し、ディジタル計測の3段階を混同しない
整流形電圧計
整流平均値 Vav,rect
実効値 Vrms
波形率 Kf = Vrms/Vav,rect
正弦波: Kf ≈ 1.11
波形観測
横軸 = 時間
縦軸 = 電圧
T = n·td
f = 1/T
A/D変換
標本化: 時間を離散化
量子化: 振幅を離散化
符号化: 数値を符号へ
Δ ≈ VFS/2ᴺ
アナログ信号
標本化
量子化
符号化
非正弦波: 「真の実効値」と「整流平均値から換算した指示値」を区別する。FFTは時間波形表示の必須条件ではない。
固定過去問: R7下 問14 / R4下 問14

## Slide 4
East iで「測る」を具体化する — 実装と一般原理は分ける
実車事実は一次資料で確認した範囲のみ。電験の一般的な計測原理へ接続する。
JR東日本一次資料で確認したE926形 East i の例
・軌道変位検測装置
・動揺／軸箱加速度計
・トロリ線状態・架線相互離隔の測定
・パンタグラフ衝撃／硬点検出
・信号・通信検測
・トロリ線残存直径: レーザー反射を利用
設備の状態
センサ
信号変換
A/D・記録
解析
→ 保守判断
境界
East iが本Topicの電圧計・電流計・分流器・倍率器・CT・VT・ブリッジをすべて直接使用すると断定しない。未確認の内部回路・センサ定数・測定値は推測しない。