## Slide 1
East iは走りながら
何をどう測る？
電験二種「理論」｜電気・電子計測
この章で解けるようにする
測定誤差 → 零位法・ブリッジ → 計器の負荷効果 → 波形計測 → A/D・標本化までを、一つの「測る」流れとして扱う。
固定品質ゲート：一次5問・25答案要素
R8問4 / R7問4 / R6問6 / H24問7 / H20問6
SPEC固定範囲 12 / 12
測定誤差
絶対誤差
相対誤差
精度
有効数字
ブリッジ回路
波形計測
オシロスコープ
A/D変換
サンプリング
標本化
エイリアシング
新幹線は導入。試験で解けることを主目的にする。
出典: MASTER_SPEC / EXAM_ALIGNMENT_SPEC / 08_shinkansen_theory_2/SPEC.md / Topic 20 source

## Slide 2
1｜誤差を定義し、計器が回路を乱すことまで追う
H20 一次「理論」問6型：電圧計・電流計の内部抵抗による測定誤差
符号付き誤差
e = xm − x
絶対誤差
Δ = |xm − x|
相対誤差
δ[%] = 100 e / x
精度と有効数字
・フルスケール% と 指示値% を区別
・途中計算では丸めを遅らせる
・表示桁数 ≠ 測定精度
接続A：電圧計電流が混ざる
電流計は「負荷電流＋電圧計電流」を読む。
Im = Vm/R + Vm/Rp
Pm = Vm Im
εa = R/Rp
接続B：電流計電圧降下が混ざる
電圧計は「負荷＋電流計内部抵抗」の電圧を読む。
Vm = Im(R+Rc)
Pm = Im²(R+Rc)
εb = Rc/R
境界：R = √(Rc Rp) → 誤差が小さい接続を選ぶ
過去問接続: H20一次 理論 問6｜答案要素: 内部抵抗 / 二接続法 / 指示値と真値 / 誤差率 / 接続選択

## Slide 3
2｜零位法：検出器が0になる条件から未知量を逆算する
R7問4・R8問4：校正／インピーダンス比較
ブリッジ平衡
検出器
I=0
Z₁
Z₂
Z₃
Z₄
平衡条件
Z₁ Z₄ = Z₂ Z₃
R7型：複素インピーダンス比
1. 誘導分圧器の比 k を読む
2. 零位 → 枝電流が一致
3. (1−k)E/Zs = kE/Zx
4. Zx/Zs = k/(1−k)
大きさだけでなく位相も条件になる。
R8型：静電容量の校正
1. 90°位相差の信号を使う
2. 標準抵抗枝と容量枝を零位で一致
3. nU/(8Rs) = ωCxU
4. f = n/(16πRsCx)
調整量の比から未知容量を逆算する。
共通：零位 → 関係式 → 比 → 未知量
過去問接続: R7一次 理論 問4 / R8一次 理論 問4｜固定答案要素 10 / 10 を可視化

## Slide 4
3｜交流ブリッジでは寄生成分まで式に入れる
R6 一次「理論」問6型：寄生容量・補償・ガード・未知量算出
非理想要素があると何が起きる？
配線・端子と大地の間の寄生容量により、理想ブリッジにはない電流が流れる。
理想平衡式だけで未知量を求めると誤差が入る。
補償・ガードは、漏れ経路が測定結果へ入るのを抑える。
検出器側の影響
Id/I2 = Z2 / {(A+1)Xd}
A が十分大きい → 検出器側の影響を小さくできる
マクスウェル型
Z2 = R2/(1+jωC2R2)
Zx = (R1R3/R2)(1+jωC2R2)
未知量へ分離
Rx = R1R3/R2
Lx = C2R1R3
複素式全体を満たす。
誤差を見る順序：寄生経路 → 追加電流 → 平衡条件のずれ → 算出値のずれ
過去問接続: R6一次 理論 問6｜答案要素: 平衡条件 / 寄生容量 / 誤差 / 補償・ガード / 未知量算出

## Slide 5
4｜波形は「縦軸」と「時間軸」を分けて読む
H24 一次「理論」問7：オシロスコープ入力と10:1プローブ補償
Vpp = Nv Sv Kp
T = Nt St, f = 1/T
正弦波のみ：Vrms = Vp/√2
直流の減衰比
10:1なら
R2/(R1+R2)=1/10
→ R1 = 9R2
抵抗比だけでは高周波で波形が歪む。
周波数補償
R1,C1：プローブ側
R2,C2+C3：入力側
C1R1 = (C2+C3)R2
時定数一致 → 減衰比を周波数非依存にする。
H24の5要素：入力R/C・減衰比・プローブR/C・時定数一致・周波数補償
過去問接続: H24一次 理論 問7｜波形計測 / オシロスコープ / プローブ補償

## Slide 6
5｜A/D変換：時間を刻み、値を段階化し、ビット列にする
系列SPEC必須：A/D変換・サンプリング・標本化・エイリアシング
アナログ信号
連続時間・連続値
標本化
時間を離散化
Ts ↔ fs
量子化
振幅を有限段階へ
q = Vspan/2^N
符号化
段階をビット列で表現
周期と周波数
fs = 1/Ts
標本化定理
fs > 2 fmax
折り返し
falias = |f − k fs|
例：fs = 10 kHz で f = 7.2 kHz を標本化 → falias = |7.2 − 10| = 2.8 kHz
East iの実際のADC bit数・サンプリング周波数は、公開資料なしに実値化しない。
注: A/D・サンプリング・エイリアシングは系列SPEC必須。直接対応する固定過去問を捏造せず教材・練習問題で補完。

## Slide 7
6｜East iは「計測の入口」に限定する
公開されている測定対象だけを使い、内部回路・未公開定数は推測しない
East i（E926形）
トロリ線 摩耗
トロリ線 高さ
トロリ線 偏位
カメラ画像等の取得
公開情報から言えること
・走行しながら線路・架線等を検査・検測する
・East-i搭載センサで摩耗・高さ・偏位を測る
・カメラ画像等を取得する
言わないこと
E926内部のブリッジ回路 / センサ方式 / ADC分解能 / サンプリング周波数を断定しない。
出典: JR東日本 2025-10-23「架線設備モニタリングの導入拡大について」 / JREメディア East i紹介

## Slide 8
7｜過去問対応マップ・共通解法・出典
固定一次5問・25答案要素を教材の見える場所へ接続
固定5問 × 5答案要素 = 25 / 25
R8 問4
零位法 / 90°位相差 / 標準R・未知C / 零条件 / 周波数から校正
R7 問4
誘導分圧器 / 標準・未知枝電流 / 零条件 / 複素Z比 / 平衡式
R6 問6
交流ブリッジ / 寄生容量 / 誤差 / 補償・ガード / 未知量
H24 問7
入力R・C / 減衰比 / プローブR・C / 時定数一致 / 周波数補償
H20 問6
内部抵抗 / 二接続法 / 指示値と真値 / 誤差率 / 接続選択
共通解法 8ステップ
1 測定量・基準量
2 等価回路
3 基準条件
4 非理想要素
5 指示値・未知量
6 誤差率
7 Ts・fs・alias
8 単位・位相・桁を検算
主な出典
・電気技術者試験センター 二種 過去問題・解答
・JR東日本 2025-10-23資料
・JREメディア East i紹介
・e-sysnet 電気計測 / 周波数測定
・オーム社「計測情報の評価」等
・H20問6: 電験王転記で復元し二次照合
二次採用0問・数合わせ0件 / 固定範囲外追加0件 / East i内部回路推測0件
公式: https://www.shiken.or.jp/chief/second/qa/ JR東日本: https://www.jreast.co.jp/press/2025/20251023_ho02.pdf JRE: https://media.jreast.co.jp/articles/1653